招标编号：TW2017-002

深圳市共进电子股份有限公司

通信设备采购项目

招

标

文

件

深圳市共进电子股份有限公司

2017年12月

## 第一章  招标公告

深圳市共进电子股份有限公司拟对通信设备采购项目进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：TW2017-002

二、招标项目：深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购

三、招标项目简介：

1、标准3米法半电波暗室+测试仪器、软件1台/套；2、辐射抗扰全电波暗室+测试仪器，软件1台/套；3、软交换1台/套；4、定向跌落试验机1台/套。

各项产品具体技术规格详见招标文件技术要求规定。

四、投标供应商应具备的资格条件：

1、具有独立法人资格，独立承担民事责任能力，并且具有有效企业注册登记文件；

2、注册资金100万元人民币及以上；

3、产品原厂商授权（投标人不是生产厂家的）；

4、投标供应商须在广东省设有常驻售后服务机构，具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务；

五、资格审查：

除明确要求在购买招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、招标文件发售时间、地点：

时间：招标文件自2017年12月01 日至2017年12月10日上午9：00－12：00，下午13:00- 17:00（节假日除外）在深圳市共进电子股份有限公司网站公示。（网址：http://www.twsz.com）。

地点：开标地点

八、投标截止时间和开标时间：

2017年12月15日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：

深圳市南山蛇口百盈医疗器械产业园5楼B座深圳市共进电子股份有限公司。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称: 深圳市共进电子股份有限公司 地 址: 联系人:王贵 电 话: 0755-26021222-10502 |
| 2 | 采购项目名称 | 深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购项目 |
| 3 | 采购文件编号 | TW2017-002 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 交货时间、地点 | 交货时间：详见标书 交货地点：采购人指定地点 |
| 7 | 质量要求 | 质量要求：达到国家现行技术标准 |
| 8 | 联合体投标 | 本项目不适用联合体投标 |
| 9 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2017年12月15日 10 时。 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后10天。 |
| 12 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 13 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 14 | 投标文件份数 | 正本 1份；副本4份；电子文档（U盘或光盘）1份；用于唱标的“开标一览表”一份。 |
| 15 | 投标文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。 |
| 16 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 17 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日。 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 深圳市 南山区 蛇口 南海大道1019号 百盈医疗器械产业园5楼B座 深圳市共进电子股份有限公司 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |

## 本表关于本次招标的具体资料是对《投标人须知》的具体说明和修改，《投标人须知》相应条款的具体内容，应以本表为准。

## 一、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物和服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织和公司。本次招标的采购人是深圳市共进电子股份有限公司。

2.2 “投标人”系指根据招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“招标公告”第四条的基本条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 二、招标文件

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间15日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标采购单位。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在网上发布变更公告。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知投标供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 三、投标文件

### 8．投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 11. 本项目不接受联合投标

### 12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号产品的报价与在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

13.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）详细的技术指标和参数；

（3）技术要求偏离表；

（4）产品资料；

（5）产品工作环境条件；

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品厂家授权书原件（投标人如不是制造厂家需提供）；

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（8）商务条款偏离表；

（9）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

### 14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 16．投标文件的印制和签署

16.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

16.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 17. 投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

17.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的“开标一览表”、电子文档，应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

17.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

17.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 18．投标文件的递交

18.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前。

19.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

## 四、开标和评标

### 20．开标

20.1 招标人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标

20.2 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

20.3 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 21. 评标

21.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。

21.2 评委会严格按照招标文件规定的评分办法及标准对投标文件进行评审打分。

21.3 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

21.4 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.5 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.6 如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

21.7 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

21.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（2）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;

（3）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（4）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形。

## 五、定标

## 22. 定标原则

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

23.2 招标人在评标结束后1个工作日内将评标报告送采购人。

23.3 采购人在收到评标报告后1个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

23.4 根据采购人确定的中标人，向中标人发出中标通知。

23.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

六、签订及履行合同和验收

## 24. 签订合同

24.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 25. 本项目合同不能分包（项目中标单位为实施单位，不得与第三方共同实施）

## 26. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 27. 履约保证金

本项目无履约保证金。

## 28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

七、 废 标

### 29. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的 ；

（4）重要技术参数指标偏离的。

废标后，招标应在网上公告。

# 第三章 投标文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购人）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”一式一份。

4、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

## 三、开标一览表

项目名称：深圳市共进电子股份有限公司通信设备采购项目

招标编号：TW2017-002

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 四、分项报价明细表

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

## 五、商务偏离表

招标编号：TW2017-002

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 六、规格、技术指标响应偏离表

招标编号：TW2017-002

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物（设备）性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章 资格证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

1、投标人基本情况；

2、经过年检的营业执照（复印件）；

3、税务登记证（复印件）；

4、法定代表人授权书（原件）；

5、投标产品制造厂家授权书或制造厂家的合法代理商的授权书（原件）；

6、授权代表的身份证（复印件）；

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

## 第五章 招标项目要求及技术规格

一、采购项目

1、标准3米法电波暗室+测试仪器、软件1台/套；2、辐射抗扰全电波暗室+测试仪器，软件1台/套；3、软交换1台/套4、定向跌落试验机1台/套。

二、技术要求

## （1）、3米法电波暗室和控制室技术要求：

第1部分 3米法电波暗室和控制室

- 项目概况

1、项目名称：3米法电波暗室和控制室。

2、暗室规格：符合本“3米法电波暗室设备技术规格及要求”所规定的各项要求。

3、承包方式：包工包料（材料必须经过甲方认可确认）,交钥匙工程。

- 项目介绍

本项目由电波暗室、控制室组成，暗室建成后需满足多功能测试需要，3m法（标准966）电波暗室能够按3米测试距离进行辐射发射（EMI）等多种测试，包括IT类产品、家电类产品、工科医疗（ISM）、电动工具等产品。

1、组成及规模：

★电波暗室净空间尺寸应满足3m法归一化场地衰减（NSA）、场地驻波比（SVSWR）测试的场地要求。

暗室屏蔽体内尺寸为9m（长）x 6m（宽）x6m（高）

控制室尺寸为6m（长）x 5m（宽）x 3m（高）；

其中电波暗室中静区直径不小于1.5m，高度不小于2m。

2、★满足下列最新版本标准要求

CISPR16-1-4 《无线电干扰和抗扰度测试装置和方法规范第1-4部分：无线电干扰和抗扰度测试装置辅助设备辐射干扰》

CL16 《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

ANSI C63.4 《低压电子电器设备无线电噪声发射测量方法》

EN 50147《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

GB/T 12190 《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

CISPR 22 (GB 9254)《信息技术设备的射频干扰特性测量方法和极限值》

CISPR 11（GB 4824）《工业、科学和医疗射频设备射频干扰特性的测量方法和极限》

CISPR 14-1 （GB 4343.1）《家用电器和便携式工具射频干扰特性测量方法和极限值》

CISPR 16 （GB/T 6113）《射频干扰测量装置和测量方法的规范》

3、★材料要求：

为了保障电波暗室的长期使用性能，本项目中的屏蔽板、屏蔽门、转台、天线塔、控制器、滤波器、CCTV监控系统、通风波导、铁氧体、吸波材料必须采用招标方认可的产品。

4、项目要求：

在暗室系统的设计、施工过程中，投标方必须与暗室系统使用方、测试仪器方的供应商密切配合，及时召开项目协调会，明确相互的工作要求，密切配合。

- ★电波暗室及屏蔽室技术指标

1、屏蔽效能SE

测试频率范围为14kHz18GHz, 按照EN 50147和GB/T 12190最新标准的规定进行。屏蔽性能满足以下要求：

| 场 | 频率 | 屏蔽性能（dB） |
| --- | --- | --- |
| 磁场 | 14KHz | >70 |
| 磁场 | 200KHz | >90 |
| 电场 | 15MHz~1GHz | >100 |
| 微波 | 1GHz～10GHz | >100 |
| 微波 | 10GHz～20GHz | >90 |

2、归一化场地衰减NSA

2.1 频率范围：30MHz1GHz

2.2 按照最新可用版CISPR16-1-4标准规定，在3m测试距离，直径1.5m，高度2m的静区内，归一化场地衰减与理论值偏差优于±4dB。

3、场地电压驻波比site VSWR

3.1 频率范围：1GHz18GHz

3.2 按照CISPR16-1-4:2010标准规定，测试距离3米，测试直径1.5m，高度2m的静区驻波比≤6dB。

4、背景噪声

4.1 频率范围：30MHz18GHz

4.2在无EUT且监视系统、灯具、转台、天线升降塔工作、滤波器通电的情况下，测试电平应比CISPR22（GB9254）/CISPR11所规定B类限值至少低10dB。

- 3米法电波暗室（SAC）配置及技术要求

★由于整个暗室存在着搬迁和升级可能，要求所有零部件都为机械连接，不接受焊接或胶水等无法搬迁的安装方式。

# 主体结构

- 电波暗室须采用独立支撑（自支撑）钢结构（不接受方钢管简易搭接结构），用以承受所有的屏蔽和安装设施重量；

- 屏蔽体采用拼装结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板构成，镀锌钢板要求双面至少20μm（275g/m2）均匀镀锌。每块标准钢板尺寸不小于1.0×3.0m，经两次折弯完成；

- 钢板拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触；

- 屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，抗震裂度7级；

- 屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于2欧姆；

- 安装完吸收体后屏蔽体的顶部和四周应不发生明显的变形；

- 屏蔽体内表面有内折弯结构，方便安装铁氧体的安装龙骨；

# ★屏蔽门

- 暗室采用气动旋转门，通道净尺寸不小于1.2m×2.0m(W×H)；

- 屏蔽门表面要用烤漆或喷塑等工艺，防止门生锈，确保美观；

- 屏蔽门应配置紧急开关，在断气情况下，可以从暗室内外手动打开；

# 通风波导

- 波导窗须确保暗室内温度均匀，无明显梯度；

- 暗室顶部波导窗应安装在照明灯的上方，以便暗室内照明灯的热量散发；

- 波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便于与将来空调管道连接；

- 投标方应根据暗室体积及换风次数配置合适数量通风波导（优于或等同于4个通风波导两进两出的方案），暗室通风换气次数大于等于3次/时。

- 采用的通风波导窗，工作频率为18 GHz情况下屏蔽效能为：SE1＝1.823×fc×l×10－9[1-(f/fc)2]1/2=1.823×43.3×4×[1-(18/21.3)2]1/2≥100dB。

# ★吸波材料

- 暗室使用进口的铁氧体吸波材料加复合型吸波材料，所选择角锥吸波材料与铁氧体吸波材料的阻抗匹配，其吸收特性需满足3m法EMC电波暗室场地性能要求；

- 角锥吸波材料必须采用硬质材料，不接受聚氨酯海绵材料

- 铁氧体厚度不小于6.7mm；

- 整个暗室四侧墙面与顶面机械连接的方式100%铺设铁氧体吸波材料，吸波材料安装必须使用挂装式，高频吸波材料的布局必须满足 1GHz~18GHz测试要求，铺设面积80%以上，等高。铁氧体要求错位安装，安装间隙不大于0.1mm。

- 暗室地面配置可移动型吸波材料，满足场地电压驻波比的测试要求。

- 复合型吸波材料不应出现下垂、变形、碳粉脱落等现象，应特别注意防冷凝水及防潮，性能保证期限十年。

- 吸波材料应满足以下防火标准：

NRL Report 8093 (Tests 1, 2, and 3)

GB8624 B-2

UL 94-5VA and UL 94-5VB

UL 94 HBF

DIN 4102 Class B-2

- 吸波材料需在30MHz～18GHz 的宽带频率范围内提供良好的吸波作用，在使用环境相对湿度95%, 吸波材料物理性能和电性能不变化；并且可以安全地承受 30V/m 的连续场强与瞬间场强600 V/m。吸波材料必须是完全环保型、无异味（应使暗室内空气质量满足GB/T18883-2002），吸波材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染。

- 吸波材料之上需覆盖白色反光板，并附上需方公司LOGO, 以美化内部环境和增加亮度。

# ★转台

- 一套电驱动1.5m直径的不锈钢台面金属转台，转台承重500kg，厚度约15-30cm。转台应便于拆卸和维修；

- 转台中心应位于暗室中轴线；

- 转台电动控制，光纤传送控制信号；

- 转台中间设置接口板，所有被测设备供电、校准用的射频线、测试用的信号线连接器应安装在转台中心的接口板上，以减小测量误差；

- 应保证金属转台与金属反射面的水平及电连续性；

- 转台自身完全屏蔽密封，内部安装电源滤波器，辐射干扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB，可承受30V/m连续场强；

- 金属转台安装后台面应与地板平齐，与暗室的反射面应通过接触环连接；

- 转台技术参数：

| 转台技术参数 |  |
| --- | --- |
| 直径： | 1.5 m |
| 最大承重： | 不小于500kg |
| 角度： | 角度覆盖＋380°- -200° |
| 精确度： | ± 1° |
| 最大转速： | 1度/秒～12度/秒 |

# ★天线塔

- 一套电驱动1~4 m范围升降，电动或气动转换极化方向的天线塔；

- 天线塔要有可装各种型号天线的转接口，带定位系统控制器，能兼容第三方测试软件（Agilent，R&S，TOYO,BAT-EMC等）；

- 天线塔辐射干扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB，承受30V/m场强；

- 天线塔须使用传动带带动天线升降；

- 天线塔可以俯仰角，满足FCC最新测试要求；

- 天线塔技术参数

| 天线塔的技术参数： |  |
| --- | --- |
| 最大扫描高度： | 不小于4m |
| 天线塔总高度： | 不大于5.2 m |
| 材料： | PVC 或 GFK |
| 天线最大承重： | 不小于 10 kg |
| 速度： | 1cm/秒至12 cm/秒可调 |
| 位置精确度： | 不小于1 cm，俯仰角时4 cm |
| 极化角度： | 0～ 90° |
| 温度范围： | -5℃- + 45℃ |

# 控制器

控制器接口为IEEE－GPIB 或USB，可在控制室控制前面所述的转台与天线塔，辐射干扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB；

- 控制器提供光纤连接到转台、天线塔；

- 控制器有显示窗，可以显示天线高度、转台角度；

- 控制器具有通过软件控制和手动控制的功能，能兼容第三方测试软件（Agilent，R&S，TOYO,BAT-EMC等）；

- 方便安装在标准19 寸机柜里面；

# ★高架地板

- 高架地板高度要与门槛平齐，高度应≥250mm，必须采用可调金属支撑系统；

- 高架地板承重1000kg/㎡，地板不会因承重产生任何变形；

- 反射地面采用不小于2mm厚单层镀锌钢板，钢板铺设在整个高架地板之上，铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.5mm；反射地面的平整应优于±2mm/平方米；应满足ANSI C 63.4最新标准要求；

- 高架地板高度根据转台高度确定，高架地板反射地面必须与转台保证平整，反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体及转台间的电接触；

- 高架地板须配置可调支架，便于线缆走线。

# 接口板与接头

电波暗室墙面接口板（AP板）与地面接口板（CP板）的数量与位置：

| 接口板 | 位置 | 接头类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室－控制室 | 4*N,2*BNC, 2*SMA， 4*波导管（直径三厘米）1*光纤波导管 |
| CP1 | 3m转台中心 | 2*N，3*3线式插座,1*4线式插座 |
| CP2 | 天线塔附近 | 2*50 Ohm N,, 2*SMA, 2*3线式式插座 |

- 若测试需要额外的接头，投标方需免费提供并安装；

# 线缆和线缆通道

- 线缆通道采用金属或PVC材料，安装在半电波暗室内的高架地板下方；

- 供电系统和测试系统线缆通道独立设置；

- 为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间；

# 配电及照明

- 暗室照明设计规划符合《民用建筑照明设计标准》及《工业企业照明设计标准》，暗室配置至少4组耐久性强，发热低的LED灯具。电波暗室照明亮度要求达250LUX，且照明灯具不应产生骚扰发射。

- 电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面；

- 配电装置包括各种必须的安全措施，如断路保护开关，安装必须符合国家规范要求；

# ★滤波器

- 电源滤波器需按MIL-STD-220A的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，其插入损耗的测试符合 CISPR publication 17和MIL-STD 220 A标准要求；

- 控制室和电波暗室要使用不同的供电系统，不同的电源滤波器，防止控制室中的干扰信号通过电源线传入暗室内影响测试结果；

- 滤波器配置数量参考如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 暗室 | 单相电源: 100-125V 32A 50/60Hz，供单相 EUT 单相电源: 220-240V 32A 50Hz/60Hz，供单相EUT 单相电源: 230V 32A 50Hz/60Hz，1套供转台、天线塔、照明、通风、监控等供电 单相电源：380V 32A，供三相EUT 直流电源：32A，供直流EUT | 1 1 1 1 1 |

# ★暗室视频监视系统

- 电波暗室配置数字CCTV高性能彩色摄像机，固定安装在暗室墙面上；

- 系统骚扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB，且在30MHz至18GHz频率范围能承受场强200V/m以上，并正常工作;

- 视频信号采用光纤传输；

# 接地

整个暗室接地点设置在滤波器附近；

  - 温度调节系统

供应商提供一个能同时满足暗室、控制室的温度调节系统，该系统的温度调节能力能满足最新版的CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 14-2、CISPR 11中的EMC测试环境要求以及相关测试设备辅助设备的正常工作温度要求。

  - 供电电源

- 供应商提供一个5KVA的单相变频电源，两个5KVA的单相230V/50Hz稳压源，一个3KW直流电源，以同时满足整套EMC实验室的测试仪器和被测样品的用电，稳压源变频电源在9K-18GHz范围内应具有足够低的电磁发射值。

  - 测试桌

供应商应提供符合FCC要求的高频测试桌，材质为聚苯乙烯，不接受木桌或者玻璃钢。

- 控制室

- 控制室尺寸：6m（长）x 5m（宽）x 3m（高）；

- 控制室采用自支撑结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板拼装构成，双面20um（275g/㎡）均匀镀锌。每块钢板尺寸不小于1.0×3.0m，经两次折弯完成。屏蔽性能同暗室要求；

- 手动屏蔽门，进控制室通道净尺寸不小于1.0×2.0m（W×H）；

- 电源滤波器：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制室 | 单相电源: 220-240V 32A 50Hz/60Hz | 2 |
|  | 单相电源:110-120V 32A 50Hz/60Hz | 1 |

- 控制室配置电话滤波器及1000M的网线光电转换器各一套

- ★通风波导窗设计频率范围9kHz-18GHz，数量满足常规性使用即可，控制室采用上进上出的通风换气方式，换气次数大于等于3次/小时。其他要求同电波暗室；

- 配电与照明：

- 控制室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；

- PVC线缆槽，沿四面墙体安装。安装于屏蔽墙体上，安装方式应保证屏蔽室整体性能指标；

- 控制室照明亮度不小于250lux；

- 线缆布设和电源插座布放将根据使用方要求进行；

  - 高架地板

- 高架地板高度要与门槛平齐，高度应≥150mm，必须采用可调金属支撑系统；

- 高架地板承重1000kg/㎡，地板不会因承重产生任何变形；

- 反射地面采用不小于2mm厚单层镀锌钢板，钢板铺设在整个高架地板之上，铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.5mm；反射地面的平整应优于±2mm/平方米；应满足ANSI C 63.4最新标准要求；

- 反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体的电接触；

  - 控制室内部需装修，美观整洁；

第2部分 EMI测试系统

一、项目概况

- 本测试系统为交钥匙工程，其测试功能应符合CISPR35系列标准中对辐射发射的所有相关要求；

- 测试环境为3米电波暗室。系统建设应根据相应的测试标准完善测试系统功能，包括增加硬件、测试控制软件、及相关附件、接口、连接线等；

- 测试系统应有全面的功能和合理的配置，操作简便、用户界面友善，测量和控制精度高，试验结果重复性好，可靠性高；

- 系统软件应支持Win 10操作系统，能够控制系统硬件完成相应试验的自动校准和测试；

二、项目组成及要求

主要要求:实现频率30MHz-6GHz辐射发射测试，完全满足标准CISPR35的要求。

- ★接收机

可以在9kHz到7.0 GHz的频率范围内进行传导和辐射骚扰测量，完全符合CISPR 16-1-1标准。

要求：

- 一台仪器中包含了EMI测试接收机和信号/频谱分析仪

- 符合CISPR 16-1-1第3.1版要求

- 带预选器并集成20 dB前置放大器

- 含所有符合CISPR标准的分辨率带宽；以及符合军标 (MIL STD-461，DO-160) 的带宽，采用10进制步长，从10 Hz到1 MHz

- 带宽可高达40 MHz的实时频谱分析，有助于对骚扰信号进行详细分析

- 带有自动测试程序

2.0 ★人工电源网络

两线V型网络符合VDE0876和CISPR 16-1对V型网络(包括考虑被测设备与电源端口之间的隔离和包括幅度和相位的阻抗后，对CISPR/A/413/CD的计划扩展的要求)在9kHz-30MHz频率范围内的要求。

要求：

- 依照CISPR、EN、VDE、ANSI和MIL-STD-461D和E设计的V型网络

- 依照CISPR16-1:1999和ANSI C63.4校准

- 频率范围：9kHz-30MHz

- 功率容量：16A，连续

- 内置10dB衰减器和脉冲限幅器

3.0 前置放大器

低噪声宽带前置放大器，频率范围覆盖30MHz到6GHz，可以用于场强测量、屏蔽性能测量、场地衰减测量等需要高灵敏度测量的场合，提高系统灵敏度。

具有输入隔离功能，采用15VDC/300mA供电，可用选择电源适配器供电或者可充电电池组供电。

内置射频限幅器，最大不损坏输入功率可达+30 dBm。

放大器的输入/输出端口全部采用N型连接器，放大器可以放置在天线旁边，放大器底座上的安装孔，方便客户将放大器安装到天线后部，或天线塔旁边。

技术指标：

- 频率范围：30MHz～6GHz

- 直流隔离：输入端口和输出端口

- 连接器： Nf/ Nf， 50W

- 增益（典型值）：30dB

- 增益平坦度：±6.5 dB

- 驻波比（典型值）：<2.0:1

- 噪声系数：< 5.0dB

- 最大不损坏输入功率：+30dBm

- 1dB压缩点输出功率：>+10dBm

4.0★天线

频率范围30MHz-3GHz使用对数周期天线，1-18GHz使用喇叭天线，适合于依据CISPR 11，CISPR 22，CISPR 25（汽车电子），IEC 61000-4-3，ISO 11452-2，MIL-STD-461E，GJB 151A/152A等各类电磁兼容标准的EMI/EMS测试。

5.0测试软件

可实现自动测试，不再需要手动对仪器做各项的设定，可对各厂牌的Spectrum、Receiver、Antenna Tower Controller 、Turn Table Controller做设定，完成测试。

功能：

- 提供RE、CE、CLAMP、RF…等多项测试。

- 提供macro指令，使用者可依需求改变测试参数，执行Auto Test。

- 测试数据为数据库型态数据，可供其它软件共享。

- 可读入符合格式之Excel Factor檔；可建立对校因子，自动计算并建立数据，对校方便快速。

- 测试报告除一般打印外，还可输出成Word檔、Excel檔、WMF檔、BMP檔、PDF档，方便报告制作。

- 使PC屏幕上实时动态显示出频谱仪之轨迹资料。

- 可由软件直接读取Peak / QP / AVG值，亦可将过密集之讯号展开放大，不用按频谱操作。

- 用于debug时，修改前与修改后图形可重迭至同一画面，方便比较solution是否有效。

- 测试附件

包括各种测试线缆，转接器等，测试线缆必须使用进口高品质线缆，线损尽可能小。

## （2）、辐射抗扰全电波暗室技术要求：

第1部分 844电波暗室,控制室和功放室

一、 项目概况

1、项目名称：844电波暗室,控制室和功放室。

2、暗室规格：符合本“844电波暗室设备技术规格及要求”所规定的各项要求。

3、承包方式：包工包料（材料必须经过甲方认可确认）,交钥匙工程。

二、项目介绍

本项目由电波暗室、控制室和功放室组成，暗室建成后需满足测试需要，844电波暗室能够按3米测试距离进行辐射抗干扰（RS）测试，包括IT类产品、家电类产品、工科医疗（ISM）、电动工具等产品。

1、组成及规模：

★电波暗室净空间尺寸应满足3m法场均匀性（FU）测试的场地要求。

暗室屏蔽体内尺寸为8m（长）x4m（宽）x4m（高）

控制室尺寸为5m（长）x 3m（宽）x 3m（高）；

功放室尺寸为2m（长）x 3m（宽）x 3m（高）。

2、★满足下列最新版本标准要求

IEC/EN 61000-4-3《电磁兼容性试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》

CL16 《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》

EN 50147《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

GB/T 12190 《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》

3、★材料要求：

为了保障电波暗室的长期使用性能，本项目中的屏蔽板、屏蔽门、滤波器、CCTV监控系统、通风波导、铁氧体、吸波材料必须采用招标方认可的产品。

4、项目要求：

在暗室系统的设计、施工过程中，投标方必须与暗室系统使用方、测试仪器方的供应商密切配合，及时召开项目协调会，明确相互的工作要求，密切配合。

三、★电波暗室及屏蔽室技术指标

1、屏蔽效能SE

测试频率范围为14kHz18GHz, 按照EN 50147和GB/T 12190最新标准的规定进行。屏蔽性能满足以下要求：

| 场 | 频率 | 屏蔽性能（dB） |
| --- | --- | --- |
| 磁场 | 14KHz | >70 |
| 磁场 | 200KHz | >90 |
| 电场 | 15MHz~1GHz | >100 |
| 微波 | 1GHz～10GHz | >100 |
| 微波 | 10GHz～20GHz | >90 |

2、场均匀性FU

2.1 频率范围：80MHz6GHz

2.2 按照IEC61000-4-3和EN61000-4-3标准最新版本要求，在转台之上0.8m-2.3m 范围内1.5m*1.5m的垂直平面，16个测试点中75%的点的测试值落在标准值的0～+6dB之间。

四、844电波暗室配置及技术要求

由于整个暗室存在着搬迁和升级可能，要求所有零部件都为机械连接，不接受焊接或胶水等无法搬迁的安装方式。

# ★主体结构

- 电波暗室须采用独立支撑（自支撑）钢结构（不接受方钢管简易搭接结构），用以承受所有的屏蔽和安装设施重量；

- 屏蔽体采用拼装结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板构成，镀锌钢板要求双面至少20μm（275g/m2）均匀镀锌。每块标准钢板尺寸不小于1.0×3.0m，经两次折弯完成；

- 钢板拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触；

- 屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，抗震裂度7级；

- 屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于2欧姆；

- 安装完吸收体后屏蔽体的顶部和四周应不发生明显的变形；

- 屏蔽体内表面有内折弯结构，方便安装铁氧体的安装龙骨；

# ★屏蔽门

- 暗室采用气动旋转门，通道净尺寸不小于1.2m×2.0m(W×H)；

- 屏蔽门表面要用烤漆或喷塑等工艺，防止门生锈，确保美观；

- 屏蔽门应配置紧急开关，在断气情况下，可以从暗室内外手动打开；

# ★通风波导

- 波导窗须确保暗室内温度均匀，无明显梯度；

- 暗室顶部波导窗应安装在照明灯的上方，以便暗室内照明灯的热量散发；

- 波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便于与将来空调管道连接；

- 投标方应根据暗室体积及换风次数配置合适数量通风波导（优于或等同于4个通风波导两进两出的方案），暗室通风换气次数大于等于3次/时。

- 采用的通风波导窗，工作频率为18 GHz情况下屏蔽效能为：SE1＝1.823×fc×l×10－9[1-(f/fc)2]1/2=1.823×43.3×4×[1-(18/21.3)2]1/2≥100dB。

# ★吸波材料

- 暗室使用铁氧体吸波材料加复合型吸波材料，所选择角锥吸波材料与铁氧体吸波材料的阻抗匹配，其吸收特性需满足EMC电波暗室场地性能要求；

- 角锥吸波材料必须采用硬质材料，不接受聚氨酯海绵材料

- 铁氧体厚度不小于6.7mm；

- 整个暗室四侧墙面与顶面机械连接的方式100%铺设铁氧体吸波材料，吸波材料安装必须使用挂装式，高频吸波材料的布局必须满足 1GHz~18GHz测试要求，铺设面积80%以上，等高。铁氧体要求错位安装，安装间隙不大于0.1mm。

- 暗室地面配置可移动型吸波材料，满足FU的测试要求。

- 复合型吸波材料不应出现下垂、变形、碳粉脱落等现象，应特别注意防冷凝水及防潮，性能保证期限十年。

- 吸波材料应满足以下防火标准：

NRL Report 8093 (Tests 1, 2, and 3)

GB8624 B-2

UL 94-5VA and UL 94-5VB

UL 94 HBF

DIN 4102 Class B-2

- 吸波材料需在30MHz～18GHz 的宽带频率范围内提供良好的吸波作用，在使用环境相对湿度95%, 吸波材料物理性能和电性能不变化；并且可以安全地承受 30V/m 的连续场强与瞬间场强600 V/m。吸波材料必须是完全环保型、无异味（应使暗室内空气质量满足GB/T18883-2002），吸波材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染。

- 吸波材料之上需覆盖白色反光板，以美化内部环境和增加亮度。

# ★高架地板

- 高架地板高度要与门槛平齐，高度应≥250mm，必须采用可调金属支撑系统；

- 高架地板承重1000kg/㎡，地板不会因承重产生任何变形；

- 反射地面采用不小于2mm厚单层镀锌钢板，钢板铺设在整个高架地板之上，铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.5mm；反射地面的平整应优于±2mm/平方米；应满足ANSI C 63.4最新标准要求；

- 高架地板须配置可调支架，便于线缆走线。

# 接口板与接头

电波暗室墙面接口板（AP板）与地面接口板（CP板）的数量与位置：

| 接口板 | 位置 | 接头类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室－控制室 | 4*N,2*BNC, 2*SMA， 4*波导管（直径三厘米），1*光纤波导管 |
| AP2 | 暗室－功放室 | 4*N,2*BNC, 2*SMA， 1*波导管（直径三厘米）， |
| AP3 | 功放室－控制室 | 4*N,2*BNC, 2*SMA， 1*波导管（直径三厘米）， 1*GPIB |
| CP1 | 测试桌附近 | 2*N，3*3线式插座,1*4线式插座 |
| CP2 | 天线塔附近 | 2*50 Ohm N,, 2*SMA, 2*3线式式插座 |

- 若测试需要额外的接头，投标方需免费提供并安装；

# 线缆和线缆通道

- 线缆通道采用金属或PVC材料，安装在半电波暗室内的高架地板下方；

- 供电系统和测试系统线缆通道独立设置；

- 为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间；

# 配电及照明

- 暗室照明设计规划符合《民用建筑照明设计标准》及《工业企业照明设计标准》，暗室配置至少4组耐久性强，发热低的LED灯具。电波暗室照明亮度要求达250LUX，且照明灯具不应产生骚扰发射。

- 电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面；

- 配电装置包括各种必须的安全措施，如断路保护开关，安装必须符合国家规范要求；

# ★滤波器

- 电源滤波器需按MIL-STD-220A的负载条件，150kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，其插入损耗的测试符合 CISPR publication 17和MIL-STD 220 A标准要求；

- 控制室和电波暗室要使用不同的供电系统，不同的电源滤波器，防止控制室中的干扰信号通过电源线传入暗室内影响测试结果；

- 滤波器配置数量参考如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 暗室 | 单相电源: 100-125V 32A 50/60Hz，供单相 EUT 单相电源: 220-240V 32A 50Hz/60Hz，供单相EUT 单相电源: 230V 32A 50Hz/60Hz，1套供转台、天线塔、照明、通风、监控等供电 直流电源：32A，供直流EUT | 1 1 1 1 |

# ★暗室视频监视系统

- 电波暗室配置数字CCTV高性能彩色摄像机，一路固定在墙上，一路三脚架移动式；

- 系统骚扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB，且在30MHz至18GHz频率范围能承受场强200V/m以上，并正常工作;

- 视频信号采用光纤传输；

# 接地

整个暗室接地点设置在滤波器附近；

  - 温度调节系统

供应商提供一个能同时满足暗室、控制室和功放室的温度调节系统，该系统的温度调节能力能满足最新版的CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 14-2、CISPR 11中的EMC测试环境要求以及相关测试设备辅助设备的正常工作温度要求。

  - 测试桌

供应商应提供1张测试桌用于测试，测试桌不带金属物

五、控制室

- 控制室尺寸：5m（长）x 3m（宽）x 3m（高）；

- 控制室采用自支撑结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板拼装构成，双面20um（275g/㎡）均匀镀锌。每块钢板尺寸不小于1.0×3.0m，经两次折弯完成。屏蔽性能同暗室要求；

- 手动屏蔽门，进控制室通道净尺寸不小于1.0×2.0m（W×H）；

- 电源滤波器：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制室 | 单相电源: 220-240V 32A 50Hz/60Hz | 2 |

- 控制室配置电话滤波器及1000M的网线光电转换器各一套

- 通风波导窗设计频率范围9kHz-18GHz，数量满足常规性使用即可，控制室采用上进上出的通风换气方式，换气次数大于等于3次/小时。其他要求同电波暗室；

- 配电与照明：

- 控制室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；

- PVC线缆槽，沿四面墙体安装。安装于屏蔽墙体上，安装方式应保证屏蔽室整体性能指标；

- 控制室照明亮度不小于250lux；

- 线缆布设和电源插座布放将根据使用方要求进行；

  - 高架地板

- 高架地板高度要与门槛平齐，高度应≥150mm，必须采用可调金属支撑系统；

- 高架地板承重1000kg/㎡，地板不会因承重产生任何变形；

- 反射地面采用不小于2mm厚单层镀锌钢板，钢板铺设在整个高架地板之上，铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.5mm；反射地面的平整应优于±2mm/平方米；应满足ANSI C 63.4最新标准要求；

- 反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体的电接触；

  - 控制室内部需装修，美观整洁

- ★功放室

  - 控制室尺寸：2m（长）x 3m（宽）x 3m（高）；

6.2 控制室采用自支撑结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板拼装构成，双面20um（275g/㎡）均匀镀锌。每块钢板尺寸不小于1.0×3.0m，经两次折弯完成。屏蔽性能同暗室要求；

  - 手动屏蔽门，进控制室通道净尺寸不小于1.0×2.0m（W×H）；

6.4电源滤波器：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 控制室 | 单相电源: 220-240V 32A 50Hz/60Hz 三相电源：380V/32A | 2 1 |

  - 通风波导窗设计频率范围9kHz-18GHz，数量满足常规性使用即可，功放室采用上进上出的通风换气方式，换气次数大于等于3次/小时。其他要求同电波暗室；

  - 配电与照明：

- 控制室内配置配电箱，安装符合国家规范要求；

- PVC线缆槽，沿四面墙体安装。安装于屏蔽墙体上，安装方式应保证屏蔽室整体性能指标；

- 控制室照明亮度不小于250lux；

- 线缆布设和电源插座布放将根据使用方要求进行；

  - 高架地板

- 高架地板高度要与门槛平齐，高度应≥150mm，必须采用可调金属支撑系统；

- 高架地板承重1000kg/㎡，地板不会因承重产生任何变形；

- 反射地面采用不小于2mm厚单层镀锌钢板，钢板铺设在整个高架地板之上，铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.5mm；反射地面的平整应优于±2mm/平方米；应满足ANSI C 63.4最新标准要求；

- 反射地面钢板间必须保证优异的电接触，并保证与屏蔽墙体的电接触；

  - 功放室内部需装修，美观整洁

第2部分 辐射抗扰度测试系统部分

一、项目概况

★本项目要求完全满足低压电器、家用电器、信息技术设备、工科医设备等多种产品的电磁兼容测试要求。

★满足IEC 61000-4-3最新版本标准要求

二、项目组成及要求

- ★2.1 系统指标

系统完全符合最新版本IEC 61000-4-3标准要求

测试频率范围为80MHz～6GHz

测试场强10V/m，80%幅度调制，1kHz调制频率，测试距离为3米，均匀域为1.5米*1.5米

测试距离为1米时，测试场强可达50V/m CW

能够满足未来可预期的新标准的升级。

- 2.2 信号发生器

频率范围至少覆盖9kHz～6GHz

幅度精度优于±1.5dB

设置时间：< 0.5ms

调制类型：幅度调制，脉冲调制

具有不小于7”的显示器

配备LAN/GPIB 接口，由计算机完成自动控制

- 2.3 射频功率放大器

★达到测试场强18V/m CW时，功放必须工作在1dB压缩点功率以下。其中80MHz频率点的线性功率至少200瓦。

★功率放大器产生的谐波和失真电平应比载波电平至少低15dB

控制接口：LAN/GPIB

★如果由多个功放设备组成，需要配置自动切换信号源、前向功率和后向功率的射频开关，射频开关具有面板显示和开关控制功能，能单独控制某一个开关的切换，方便系统故障排查。射频开关也必须配置LAN/GPIB控制接口。

★配置双定向耦合器，分别监视前向功率和后向功率

配套用于检查功放线性功率的同轴负载

- 2.4 功率计

★配置带显示和LAN/GPIB控制功能的主机，带2个功率探头

★功率探头的频率范围至少覆盖9kHz～6GHz

功率探头的频率响应精度<±0.25dB

功率探头的动态范围不小于65dB

- 2.5 场强表

频率范围至少覆盖10MHz～6 GHz

★场强动态范围：0.5 V/m 到600 V/m

精确性：优于±1.5dB（10MHz-1GHz）；优于±3.3dB（1GHz-6GHz）

场强线性度：优于±0.5dB ±0.5V/m

供电：激光供电

测量速度（3个轴以及总场强）：优于每秒60次

含校准文件

总长度不短于20米的光纤

配置用于场均匀性测试的探头支架

- 2.6 辐射天线，最多可由2根天线组成

和所配套的功放使用，达到要求的测试场强

频率范围：80MHz～6GHz

极化方式：线极化

配置自动极化的天线塔1套和三脚架1套

2.7电磁兼容抗扰度自动测试软件

符合IEC61000-4-3测试标准中对辐射和传导抗干扰测试的要求，可以控制系统中所有设备进行自动化测试。

支持全自动和交互式的EMS测量方式

支持敏感度门限捕捉，敏感度调节精度高于0.5dB

能够操控具有IEEE488/TCP IP接口的监测设备，用户可以定义任意具有此类接口的设备, 如电压表、音频分析仪、示波器等，进行被测样品的状态反馈，记录在测试软件中；软件能够根据这些监测数据进行敏感度门限捕捉并生成报表

具备符合IEC61000-4-3：2002以及2006版的场均匀性评价功能，并能够生成报表

在EMS测试过程，用户可输入EUT故障类型

支持不同类型的接口，包括LAN/GPIB/USB/RS232

软件可手动或自动生成RTF、HTML与PDF等格式的报告；报告中包括测试中的所有系统参数，如测试日期、测试人员、测试场强、前向功率、反向功率、VSWR、敏感度门限、监控数据等；报表格式包括曲线图，数据列表等

系统软件应具备互锁功能，在误操作或暗室门开启的情况下，系统应能自动切断功率放大器的射频输出，保证实验室内人员安全

2.8能够按照IEC61000-4-3：2006版进行功放饱和测试，确保功放的线性操作;

2.9其他测试设备

配置其他辅助设备，如商用计算机（含OEM操作系统和Office）、通信接口卡及通信电缆、低损耗射频电缆、19寸铝型材标准机架等.

## （3）、软交换技术要求：

1.1★技术参数：

| 序号 | 名称 | 功能要求 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软交换 系统平台 | ATCA架构平台 | 支持 |
|  |  | 单个业务处理模块的BHCA（Busy Hour Call Attempt）值 | 400k（共支持40个业务处理模块） |
|  |  | 系统BHCA值 | 16000k |
|  |  | 掉话率 | ≤0.01% |
|  |  | 呼叫建立时间 | 域内用户呼叫域内用户：＜200ms 有一方为域外用户：＜500ms |
|  |  | 支持的本端信令点编码数 | 256个 |
|  |  | 最大支持的IP信令带宽 | 4×100Mbit/s |
|  |  | 单块IP转发板卡的包转发能力 | 20000包/秒 |
|  |  | 单块多媒体信号网关板卡的SIP（Session Initiation Protocol）会话保持能力 | 16000个 |
|  |  | 单块多媒体信号网关板卡的H.323呼叫保持能力 | 6400个 |
|  |  | 单块宽带信号网关板卡的SCTP（Stream Control Transmission Protocol）连接数 | 128条 |
|  |  | 单块宽带信号板卡的SCTP连接能力 | 1500个 |
|  |  | 业务处理模块的话单缓存容量 | 180M bytes |
|  |  | 原始话单长度 | ≥200bytes |
|  |  | 告警最长保留天数 | 365天 |
|  |  | 告警最大保留数量 | 10万条 |
|  |  | 事件最长保留天数 | 365天 |
|  |  | 事件最大保留数量 | 10万条 |
|  |  | 话务统计数据最大保留数量 | 2万条 |
|  |  | 高可用性 | 所有部件支持1+1热备份 |
|  |  | 可用度 | 99.99983% |
|  |  | 平均故障间隔时间MTBF（Mean Time Between Failures） | 53年 |
|  |  | 平均故障处理时间MTTR（Mean Time to Repair） | 48分钟 |
|  |  | 停机时间 | 0.89分钟/年 |
| 2 | 中继网关 平台 | 时钟进网最低准确度 | 二A级时钟：±4×10-7 三级时钟：±4.6×10-6 |
|  |  | 时钟进网牵引范围 | 二A级时钟：能够同步到准确度为±4×10-7 三级时钟：能够同步到准确度为±4.6×10-6 |
|  |  | 时钟进网最大频率偏移 | 二A级时钟：5×10-10/天 三级时钟：5×10-10/天（CLK时钟单板） 三级时钟：2×10-9/天（CKMB时钟扣板） |
|  |  | 时钟进网初始最大频率偏差 | 二级时钟：＜1×10-10 三级时钟：＜1×10-10 |
|  |  | 时钟工作方式 | 具有自由、快捕、跟踪、保持运行四种方式。 |
|  |  | 网关控制协议 | H.248（RFC3015），支持V1和V2 |
|  |  | 语音编解码协议 | G.711、G.723.1、G.726、G.729、AMR |
|  |  | 视频编解码协议 | H.263、H.264、MPEG-4 |
|  |  | 视频复用协议 | H.223、H.225 |
|  |  | 控制协议 | SCTP/TCP/UDP、RTCP、H.245/RTCP CR |
|  |  | 信令 | V5、R2/CNo.1、No.5、R1.5、SIGTRAN（M3UA/M2UA/IUA/V5UA） |
|  |  | 流协议 | RTP/UDP/IP |
|  |  | 维护管理 | SNMP、IP Sec、DNS、NTP/SNTP、Telnet、SSH |
|  |  | 动态路由协议 | IS IS |
|  |  | 典型配置系统可用度 | ≥99.999% |
|  |  | 系统平均故障间隔时间MTBF | ≥100000小时 |
|  |  | 系统平均故障修复时间MTTR | ≤0.8小时（不含准备时间） |
|  |  | 停机时间 | ＜5分钟/年 |
|  |  | 系统重新启动时间 | ＜10分钟 |
|  |  | 单板倒换时间 | ＜1秒 |
|  |  | 接口保护倒换时间 | APS方式＜50毫秒；其他＜1秒 |
| 3 | 管理系统 平台 | 告警处理能力 | SNMP TRAP最大1000条/秒；MML告警最大500条/秒 |
|  |  | 性能数据处理能力 | SNMP方式最大335条/秒；MML方式最大285条/秒；FTP方式最大1360条/秒 |
|  |  | 性能统计对象 | 最多2万个 |
|  |  | TL1北向并发连接数 | 最多6个 |
|  |  | TL1北向命令处理能力 | 每分钟30个 |
|  |  | 信令跟踪并发任务数 | 最多64个** |
|  |  | 信令跟踪任务时长 | 最长24小时** |
|  |  | QoS测试并发任务数 | 最多50个 |
|  |  | QoS测试任务运行时长 | 最长1440分钟 |
|  |  | 单子图节点数量 | 最多500个 |
|  |  | 并发客户端 | 最多70个 |

### 1.2软、硬件总体要求：

（1）软交换设备所有部件支持1+1热备份，包括后台管理和计费网关。

（2）为了满足设备运行的高可靠性，确保后续可以向IMS进行平滑演进，硬件完全重用，软交换设备必须采用电信级ATCA平台。

（3）软交换设备业务处理单板、后台管理单板、计费网关单板均应采用高性能的ATCA单板，后台管理和计费网关不应采用外置的服务器的形式。

(4) 所提供的设备的外部接口应符合标准接口规范。

(5) 当系统维护人员对故障板卡进行带电热插拔操作时，系统应保证核心设备和其它正常运行设备的稳定运行。

★(6) 高可靠性要求

A、系统可靠性≥99.999%；

平均无故障时间MTBF>53年；

系统故障平均修复时间<1小时；

系统每年的故障时间<3分钟；

(7) 系统的硬件升级或扩容不应影响系统的正常运行。

### 1.3核心控制设备性能要求

1）要求设备采用双路电源输入，重要部件（包括主控板、交换板、接口板、转接板、电源板、处理板、维护板、中央数据库单元等）支持1＋1热备份，主备部件在发生切换时，不影响已建立的通信。

2）应支持关键板卡的实时热插拔，并不影响系统正常运行。

★4）要求一对单板所能支持的模拟用户数不少于10W、或者是SIP用户数不少于5W、或者是中继数不少于2W。

★5）要求单套设备在承担总容量10万线用户或2万线中继使用情况下，单套的CPU占用率不超过50%。

6）要求提供的软件具有自动故障检测和自愈能力。

7）要求提供对IP承载网设备制式无依赖性，即对于采用满足中国或国际的相关IP协议族规范的局域网交换机、路由器等网络设备构建的IP承载网，提供的设备应能够实现与IP承载网的无缝连接。

### 1.4软交换核心控制设备功能要求

#### 1.4.1★呼叫控制和处理功能

(1)  所提供的设备应具有大容量、高处理能力、高可靠性、开放性和可拓展性，易于组网。要求核心软交换设备硬件处理能力、软件平台具有支持10万用户接入，20000中继互通能力，支持不少于256个本局信令点，256条No.7信令链路或PRI链路，要求投标方以书面方式提出所供设备可以支持的最大用户数和最大数字中继线数，以及最大的话务负荷、BHCA值、主处理机每秒能够处理的呼叫次数（CAPS）、最大的No.7链路数、信令的最大处理能力等项指标。

(2)  应能为基本呼叫的建立、维持和释放提供控制功能,包括呼叫处理、连接控制、智能呼叫触发检出和资源控制等，应可支持基本的两方呼叫控制功能和多方呼叫控制功能。

(3)  应能接受来自业务交换功能的监视请求，并对其中与呼叫相关的事件进行处理。接受来自业务交换功能的呼叫控制相关信息，支持呼叫的建立和监视。

(4)  应具有时间监视和呼叫强迫释放功能，详细说明各种呼叫状态的监视时。

(5)  应可以控制媒体网关或媒体资源服务器发送IVR（互动式语音应答），以完成诸如二次拨号等多种业务。

(6)  应能够连接各种媒体网关，如PSTN/ISDN中继媒体网关、用户媒体网关、无线媒体网关、数据媒体网关、信令网关等。应能够同时直接与各种协议的硬终端(H.248、MGCP、SIP等)和SIP软终端进行连接，提供相应业务。

#### 1.4.2★协议处理功能

(1)  必须采用标准协议与各种类型的媒体网关、以太网硬终端、基于PC 的软终端进行通信。必须支持H.248、MGCP、SIP 等媒体网关控制协议；支持与NO.7 信令互通的SIGTRAN 协议；支持INAP、SIP-T、SIP-I等用于以其他网络间进行通信的协议。

(2)  必须支持V5.2、V5UA、IUA、ISDN、DSS1、ISUP、TUP、M3UA、SCTP、QSIG等标准协议，来支持信令传输和适配及现有通信网中各种类型的用户接入接口。

(3)  对于H.248 协议，应能够既支持文本编码方式，也支持二进制编码方式。

#### 1.4.3★互通功能

(1)	应能够通过信令网关实现与现有No.7 信令网的互通，并说明实现框架和流程。

(2)	应能够通过PRI信令与现有程控交换网互通，实现两网用户之间的5位等位拨号。

(3)为了满足PRA PBX接入软交换后，PBX上各个用户权限的精确控制，软交换需要支持针对同一PRA PBX中不同用户发起的呼叫，进行独立的呼叫权限、补充业务权限等的控制。设备提供商需要提供可以为PBX下每个用户进行业务权限设置的配置指导和详细使用说明。

(4)应采用SIP-T/I协议实现与其他软交换设备或网络的互通互连。

(5)	提供软交换域内通过各种类型的接入网关或综合接入设备IAD接入的用户或终端、以太网硬终端(H.248终端、SIP终端、MGCP终端)、基于PC的软终端之间的业务双向互通。

#### 1.4.4★网关控制功能

(1)	能及时检测电路侧及分组侧资源状态，控制资源的占用、接续与释放。

(2)	应能控制媒体网关报告资源使用状况的信息，接收网关设备报告的由于故障、恢复或管理行为而造成的物理实体的状态改变，这些物理实体可以包括载体终结点、媒体资源、信令信道等。

(3)	能够控制整个网关的语音编码类型、开启/关闭回声抑制、呼叫增益、Jitter Buffer（抖动缓冲器）的大小。

(4)	能够根据呼叫的承载属性、呼叫属性、主叫类别、主/被叫控制呼叫的语音编码类型、是否开启回声抑制，设置呼叫的增益。

(5)能够根据网络状态动态决定Jitter Buffer的大小，并通知网关设备。

(6)	应可以控制媒体网关检测传真和Modem信号，控制媒体网关完成相应的传真和数据传送业务。

#### 1.4.5★资源管理功能

(1)  应提供资源管理功能，对系统中的各种资源进行集中的管理，如资源的分配、释放和控制，资源状态的检测，资源使用情况统计；设置资源的使用门限，当超过时，能产生告警信号等。

(2)	  可以根据业务类型或用户业务等级属性来控制相应的媒体流带宽分配。

(3)  	能控制媒体服务器上的各种媒体资源，为各种类型的媒体网关、以太网硬终端、软终端提供到所需媒体资源的承载连接，如播放录音、通知、语音信箱等。

#### 1.4.6★认证与授权功能

(1)	  应具有认证授权功能，支持采用加密算法（如MD5）对各种设备接入的用户信息，以及所管辖区域内的用户终端、IAD、AG、TG的设备信息进行认证、授权，以防止非法用户/设备的接入。能够支持对使用动态IP地址的用户终端进行认证与授权。

(2)  说明负载流安全机制、网关注册时的安全机制、密钥本身的保护机制，及系统开销。

(3)  	当IAD设备注册完成后,应通过边界网关定期对设备进行安全认证，认证周期可以灵活设置。

#### 1.4.7★语音处理功能

(1)	  应能够控制各类接入网关、综合接入设备IAD、各类终端设备是否采用语音压缩，并提供可以选择的语音编解码算法，应至少包括G.711、G.729、G.723、G.726等。

(2)  应能够控制各类接入网关、IAD、终端是否采用回声抵消技术，静音压缩，舒适噪音，速率等。

(3)  应可以控制接入网关及终端对语音包缓存区的大小进行设置。

(4)  应能够根据主被叫信息、承载属性以及媒体协商结果确定本次呼叫采用的编码方式，以及是否采用回波消除等信息，从而控制接入网关及终端完成接续。

(5)  所提供的设备必须具有输入缓冲，尽可能消除抖动时延对通话质量的影响。

(6)  所提供的设备须支持连接的动态检测功能，即利用RTCP的收、发报文监控统计包的丢失率、网络时延抖动等网络性能参数。

#### 1.4.8★传真处理功能

（1） 应能控制媒体网关采用T.38 或T.30算法处理传真信号，首选支持T.38算法。在呼叫成功建立后，应能够在收到媒体网关上报的“检测到传真/MODEM音”事件时，控制媒体网关修改语音处理的相关参数，包括编码方式、回声抑制等，以适应传真、数据业务对媒体传送的要求。

(2)  为了和现网中各种传真机，POS机进行灵活对接，软交换可以通过数据配置修改打包时长和缓存等相关对接参数，提高传真，POS机等业务的接通能力，防止传真业务、POS机等数据业务受影响。设备供应商需要提供修改打包时长的配置方案。

### 1.4.9★接口要求

(1) 应支持10Mbps/100Mbps 自适应以太网接口及GE口，根据项目需要提供电口或单模光口。10Mbit/s 以太网接口应符合IEEE802.3, 100Mbit/s 以太网接口应符合 IEEE802.3u。

(2) 本地维护管理接口应采用10BaseT/100BaseT 自适应接口。

(3) 远程维护管理接口应采用RS-232接口，投标方应给出远程维护方式和安全保护措施。

(3) 应支持独立的管理接口，与管理系统接口采用100BaseT 接口。

(4) 要求设备的管理、媒体流、信令流必须配置主备两个接口。

(5) 与计费中心接口

与计费中心的采集设备之间采用TCP/IP协议；其物理接口支持100BaseT 接口；应用层采用FTP规程。

(6)与NTP服务器接口

与NTP服务器的物理接口应采用10BaseT/100BaseT 自适应接口。

### 1.4.10性能和可靠性指标

A.必须采用容错技术设计, 系统必须达到或超过99.999%的可用性，系统平均无故障时间MTBF>53年，系统故障平均修复时间<0.8小时，系统每年的故障时间<3分钟。

B. IP出口应能够支持以主备用的方式同时与IP承载网的网络设备相连接，即要求支持IP接口单板间的热备份机制。

C.应保证在运行的系统上引入第三方业务时不会引起业务的中断或系统故障。

### 1.4.11★中继网关

支持PRI、No.1及No.7信令。单套应具备至少可扩展至48个E1接入的能力。

##### 1.4.11.1★语音处理功能

- 必须具有回声抑制和抵消功能；

- 必须具有静音检测和压缩功能；

- 具有舒适噪声产生功能；

- 必须设置有输入缓冲，来消除时延抖动对通话质量的影响；输入缓冲应能够动态调整；

- 支持G.711,G.729，G.723.1语音编码。

##### 1.4.11.2★呼叫处理和控制功能

- 应能够在控制命令下对其所连接的呼叫进行接续、中断、动态调整带宽等控制；

- 应能够检测出电路交换网侧的用户占线、久振无应答等状态，并将用户状态汇报至主控。

### 1.5★管理系统

配置相应的管理系统、计费系统及提供相应的业务支撑平台，通过这些平台可以实现对系统的管理、计费。

#### 1.5.1管理系统总体要求

1） 管理系统必须集中统一管理网络上所有的网元。

2） 管理系统采用C/S架构，支持多台客户终端同时进行操作，支持不同的操作终端进行分权分域的管理。

3） 管理系统支持SNMP协议（至少v2版本），并且通过设备内部的SNMP代理模块进行通信。应充分考虑加密措施，防止数据被截取或者破坏。

#### 1.5.2管理界面要求

1）全中文界面，图形界面为Windows风格。

2）结合网络拓扑图和不同的网络设备类型在图形化用户界面中标识并用不同的颜色来表示各节点的当前状态，自动识别当前网络连接，使管理员一目了然，及时定位问题节点和了解问题的严重性。

#### 1.5.3管理系统功能要求

##### 1.5.3.1测试管理功能

(1)  管理系统应该具有完善的信令跟踪功能，至少可跟踪完整的NO.1信令、PRI信令、NO.7信令等。

(2) 管理系统应该具备TDM接口的导通性测试，能测试TG上的每一路中继线的导通状态。

##### 1.5.3.2日志管理功能

(1) 管理系统支持对日志的查询、导出、删除功能。

(2) 管理系统保存的操作日志内容包括所有除查询以外的操作（包括登录登出动作）。保存的记录应至少包含以下信息：操作类型、操作时间、命令执行时间、操作用户、操作终端IP、输入的命令内容、命令返回结果等。

(3) 除了操作日志外，管理系统还应至少具有系统日志和安全日志。

(4) 操作日志、系统日志和安全日志要至少能保存100万条，并且支持日志文件的导出功能。

(5) 管理系统可以根据操作用户、操作时间、操作内容、操作返回结果等条件对操作日志进行查询，或组合查询。

(6) 管理系统可以根据告警时间、告警类型、告警设备等条件对告警日志进行查询，或组合查询。

(7) 管理可以根据监控设备、监控项目等条件对告警记录进行查询，或组合查询。

(8) 管理系统可定期自动清除告警或者根据指定剩余容量自动清除告警。

## （4）、定向跌落试验机技术要求：

1. ★总要求

包装跌落试验机设备满足：GB/T4857.5  ISO2248-72E JISZ0202-87  IEC 60068-2-31:2008, GB/T 2423.8-1995  ISTA3A等。

2.0技术参数：

2.0.1 ★跌落高度范围：300---2000mm

2.0.2最大负载: 85Kg

2.0.3 ★高度显示：标准刻度尺

2.0.4机器形式：单托臂支撑试件，气动跌落，缓冲机构：液压缓冲

2.0.5控制方式：手柄控制

2.0.6跌落方式：自由跌落

2.0.7 高度调整:马达控制精密螺杆调整

2.0.8 ★试验体积:800×800×800mm

2.0.9托臂高度:50㎝

2.0.10机台尺寸约(mm):1700(W)×1200(L)×2750(H)

2.0.11底板尺寸(mm):1500(W)×1000(L)×20(H)

2.0.12电    源:220V/50HZ/单相

2.0.13 气压需求:7㎏/c㎡

3.0 结构及系统要求

3.0.1采用双轴及导柱结构,上升与下降过程中支撑平稳,不会出现摆动现象。

3.0.2采用精密螺杆控制上升与下降,定位 精确、快速。

3.0.3跌落过程中摆臂以≥3g/sec加速率向下内脱离待测件。

3.0.4测试中有异常断电现象时,本机台不会自行下滑,摆臂可自动辩识在无气压状态下,亦不会异常脱离。

3.0.5机台采用油压缓冲装置,将吸收90%之动能使机台平稳动作.减小噪音.

4.0 ★夹具及跌落底板要求

4.0.1 跌落底板材料：

1）厚度不小于10mm的钢板；

4.0.2 ★夹具：

能够夹住小到手机充电器的产品，大到90cm*90cm*90cm的包装件，能够实现面，棱、角的定向跌落。

# 第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2. 评标程序

2.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审（包括资格性检查和符合性检查）；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标供应商名单；

（5）编写评标报告。

## 3. 定标及定标程序

（见第二章）

## 4. 评标方法

（见投标人须知前附表）

## 5. 评标细则及标准（综合评分法）

5.1 本次综合评分的主要因素是：报价、技术指标和配置、业绩、执行方案、售后服务、付款条件。

5.2 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

5.3 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.3.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签字盖章；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（4）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（5）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

5.5 综合评分明细表：以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

评分标准:

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)x30 |  |
| 2 | 技术指标 和配置 | 40 | 完全符合招标文件要求配置得40分；与招标文件要求一般技术参数有非实质性负偏离的，一项扣1分，6条不满足即废标；★号参数为比较重要的技术参数，偏离一条，视为不满足，即为废标。 |  |
| 3 | 业绩 | 10 | 以投标产品近两年的销售业绩计算，综合评审得分，没有销售业绩的不得分。 |  |
| 4 | 执行方案 | 5 | 在组织、计划、协调、时间保障及人员配备安排上，能有效运行并执行该系统各方面工作，综合评审得分。 |  |
| 5 | 售后服务 | 5 | 满足招标售后服务要求的得5分。 |  |
| 6 | 付款条件 | 10 | 合同签订付款条件：符合预付款为50%-70%的，验收合格后支付余款的得10分，不符合条件的得0分。 |  |

综合得分=技术评审得分（技术指标和配置）+商务评审得分（业绩、执行方案、售后服务、付款条件）+投标报价得分（报价）

由评标委员会对合格投标人的有效投标文件进行综合评审和打分，按综合得分的高低进行排序，综合得分最高的投标人即为中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分采用四舍五入法取小数点后两位。

### 6．计算错误的修改

6.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

6.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。